## Arkusz1
KARTA WZORCOWANIA: K7752/18
| Zgłaszający |  |  |  |  | RADWAG Wagi Elektroniczne ul. Toruńska 5, 26-600 Radom
| Użytkownik |  |  |  |  | RADWAG Wagi Elektroniczne ul. Bracka 28, 26-600 Radom
PRZEDMIOT WZORCOWANIA - CHARAKTERYSTYKA [B]
|  | Nazwa obiektu |  | Wzorzec masy | [6 empty] | Materiał |  |  | stal nierdzewna
|  | Numer fabryczny |  | 2210512 | [6 empty] | Gęstość materiału |  |  | 8000 kg/m3
|  | Producent |  | HÄFNER | [6 empty] | Niep. wyz. gęst. materiału |  |  | 140 kg/m3
|  | Rok produkcji | [8 empty] | Kształt |  |  | drucik
|  | Oznaczenie | [8 empty] | B. graniczny dopuszczalny |  |  | 0,000006 g
|  | Klasa (wg OIML R-111) |  | E1 | [6 empty] | Gęstość powietrza |  |  | 1,2 kg/m3
|  | Masa nominalna |  | 200 mg | [6 empty] | Numer kompletu
|  | Jama adiustacyjna |  | monoblok bez jamy adiustacyjnej
WZORZEC ODNIEŚIENIA - CHARAKTERYSTYKA [A]
|  | Numer produkcji |  | G1020513 | [6 empty] | Masa |  |  | 0,2000028 g
|  | Producent |  | KERN & Sohn GmbH | [6 empty] | Niepewność wzorcowania |  |  | 0,000002 g
|  | Rok produkcji |  | 2010 | [6 empty] | Nr. świadectwa wzorcowania |  |  | 89298
|  | Oznaczenie |  | brak | [6 empty] | Gęstość materiału |  |  | 7950 kg/m3
|  | Klasa (wg OIML R-111) |  | E1 | [6 empty] | Niep. wyz. gęst. materiału |  |  | 140 kg/m3
CHARAKTERYSTYKA KOMPARATORA
|  | Oznaczenie/typ |  | UMA 5 | [6 empty] | Działka elementarna |  |  | 0,0000001 g
|  | Numer fabryczny |  | 461212 | [6 empty] | Odchylenie standardowe |  |  | 0,00000013 g
|  | Producent |  | RADWAG Wagi Elektroniczne | [6 empty] | Rok produkcji |  |  | 2016
|  | URZĄDZENIE POMIAROWE |  |  |  |  | Numer urządzenia: A118711
|  |  |  | Temperatura [C] | [6 empty] | Wilgotność [%] |  |  | Ciśnienie [hPa]
|  | Poprawka |  | -0,02 | [6 empty] | -0,1 |  |  | 0
|  | Niepewność |  | 0,25 | [6 empty] | 1,4 |  |  | 0,7
WARUNKI ŚRODOWISKOWE NA POCZĄTKU
|  |  |  | Temperatura [C] | [6 empty] | Wilgotność [%] |  |  | Ciśnienie [hPa]
|  | Pomiar |  | 22,49 | [6 empty] | 52 |  |  | 994
|  | Poprawki |  | 22.47 | [6 empty] | 51.9 |  |  | 994
WARUNKI ŚRODOWISKOWE NA KOŃCU
|  |  |  | Temperatura [C] | [6 empty] | Wilgotność [%] |  |  | Ciśnienie [hPa]
|  | Pomiar |  | 22,52 | [6 empty] | 53 |  |  | 994
|  | Poprawki |  | 22.5 | [6 empty] | 52.9 |  |  | 994
|  | Gęstość powietrza |  | 1.1654
|  | NUMER CYKLU | 1 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000074 g
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
|  | KONTROLNY |  |  | 9.5e-05
0.000101
|  | BADANY |  |  | 1e-05
|  | BADANY |  |  | 2e-06
9.5e-05
|  | KONTROLNY |  |  | 8.2e-05
|  | NUMER CYKLU | 2 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000075 g
-1.8e-05
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
-2.9e-05
|  | KONTROLNY |  |  | 6.8e-05
5.5e-05
|  | BADANY |  |  | -4e-05
|  | BADANY |  |  | -6.4e-05
2.7e-05
|  | KONTROLNY |  |  | 1.4e-05
|  | NUMER CYKLU | 3 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000075 g
-7.8e-05
|  | OBIEKT |  |  | -0.000101
-1.6e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -3.6e-05
|  | BADANY |  |  | -0.000127
-0.000132
|  | BADANY |  |  | -5.1e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -5.8e-05
|  | NUMER CYKLU | -0.000164 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000072 g
-0.000172
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
-8.2e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -0.000107
-0.000191
|  | BADANY |  |  | -0.000203
|  | BADANY |  |  | -0.000122
-0.000126
|  | KONTROLNY |  |  | -0.000228
|  | NUMER CYKLU | 5 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000076 g
-0.000238
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
-0.000157
|  | KONTROLNY |  |  | -0.000165
-0.000267
|  | BADANY |  |  | -0.00027
|  | BADANY |  |  | -0.000181
-0.00019
|  | KONTROLNY |  |  | -0.000286
|  | Średnia różnica (B-A): |  |  |  | -0.000316 |  |  | -0,0000074 g |  |  |  | Wykonał:
|  | Odchylenie standardowe: |  |  |  | -0.000214 |  |  | 0,00000015 g
[6 empty] | -0.000218 | [6 empty] | Agnieszka Żukowska
|  | Niepewność pomiaru [g]: | [6 empty] | 0,000001 g
-0.000319
|  | Współczynnik rozszerzenia: | [6 empty] | 2
-0.000324
|  | -0.000249 | [6 empty] | 0,2000026 g
Sprawdził:
|  | Niepewność wzorcowania[g]: | [6 empty] | 0,000002 g
-0.00025
|  | Rozpoczęcie wzorcowania: |  |  |  | -0.000337 |  |  | 2018-07-10 16:01
|  | Zakończenie wzorcowania: | [6 empty] | 2018-07-10 16:20
-0.000346
|  | Masa rzeczywista: |  |  |  | -0.000259 |  |  | 0,1999954 g
Numer świadectwa wzorcowania:
|  | Numer zlecenia: |  |  |  | -0.000268 |  |  | 2232/18
|  | UWAGI |  |  |  | -0.000378
-0.000366
1/1
-0.000293
-0.000274
-0.000376
-0.000384
-0.000288
-0.000288
-0.000379
-0.000384
-0.000303
-0.000301
-0.000395
-0.000399
-0.000317
-0.000309
-0.000424
-0.000421
-0.000314
-0.000331
-0.000406
-0.000417
-0.000329
-0.000335
-0.000425
-0.000422
-0.000326
-0.000346
-0.000427
-0.000424
-0.00033
-0.000327
-0.000431
-0.000426
-0.000331
-0.000338
-0.000424
-0.000422
-0.000339
-0.000334
-0.000424
-0.000426
-0.000338
-0.000347
-0.000428
-0.000427
-0.000337
-0.000329
-0.000419
-0.000422
-0.000342
-0.000335
-0.000422
-0.000424
-0.00032
-0.000348
-0.000415
-0.000407
-0.000329
-0.000338
-0.000424
-0.000428
-0.000322
-0.000323
-0.000413
-0.000408
-0.000296
-0.000317
-0.000412
-0.000417
-0.000319
-0.000315
-0.000413
-0.000396
-0.000307
-0.000319
-0.000395
-0.000383
-0.000299
-0.000316
-0.000381
-0.000392
-0.000291
-0.0003
-0.000363
-0.000387
-0.000285
-0.000299
-0.000372
-0.000402
-0.000285
-0.000271
-0.000366
-0.000368
-0.00028
-0.00026
-0.000368
-0.000364
-0.000281
-0.000278
-0.000359
-0.000355
-0.000276
-0.000277
-0.000359
-0.000353
-0.000297
-0.000261
-0.000349
-0.000345
-0.00026
-0.000261
-0.000345
-0.000351
-0.00025
-0.00027
-0.000343
-0.00035
-0.000247
-0.000248
-0.000327
-0.000332
-0.000231
-0.000242
-0.000332
-0.000323
-0.000234
-0.000251
-0.000345
-0.000336
-0.000237
-0.000236
-0.000346
-0.00031
-0.000231
-0.000222
-0.000318
-0.000309
-0.000225
-0.000217
-0.000308
-0.000301
-0.000226
-0.00021
-0.000292
-0.000306
-0.000205
-0.000213
-0.000312
-0.000324
-0.000205
-0.000217
-0.000304
-0.000303
-0.000198
-0.000186
-0.000296
-0.000295
-0.000192
-0.000183
-0.000287
-0.000282
-0.000198
-0.000196
-0.000276
-0.000285
-0.000197
-0.000194
-0.000283
-0.000281
-0.000185
-0.000179
-0.00026
-0.000274
-0.000175
-0.000181
-0.000271
-0.000259
-0.000167
-0.000157
-0.000266
-0.000255
-0.000173
-0.000164
-0.000248
-0.000256
-0.000169
-0.000163
-0.000259
-0.000254
-0.000144
-0.000143
-0.000235
-0.000244
-0.000143
-0.000154
-0.000245
-0.000248
-0.000131
-0.000145
-0.00023
-0.000226
-0.00014
-0.000135
-0.000217
-0.000239
-0.00014
-0.000125
-0.000223
-0.000221
-0.000135
-0.00013
-0.000218
-0.000225
-0.000125
-0.000125
-0.000207
-0.000212
-0.000113
-0.000123
-0.000217
-0.000216
-0.000124
-0.000109
-0.000202
-0.000202
-0.000108
-0.000113
-0.000192
-0.000199
-0.000102
-0.000101
-0.000189
-0.000198
-8.7e-05
-9.7e-05
-0.000192
-0.000186
-0.000103
-0.000121
-0.000192
-0.000186
-9.3e-05
-9.8e-05
-0.000184
-0.000195
-9.5e-05
-8.8e-05
-0.000194
-0.000184
-8.9e-05
-9.6e-05
-0.000182
-0.000179
-9.1e-05
-6.9e-05
-0.000178
-0.000181
-8.8e-05
-8.2e-05
-0.000177
-0.000174
-9.7e-05
-9.6e-05
-0.000178
-0.00018
-7.6e-05
-8.6e-05
-0.000169
-0.00019
-7.3e-05
-7.7e-05
-0.000179
-0.000171
-6.7e-05
-7.9e-05
-0.000171
-0.000176
-5e-05
-8.8e-05
-0.00016
-0.000174
-7.7e-05
-7.4e-05
-0.000166
-0.00014
-8.8e-05
-5.9e-05
-0.00016
-0.000165
-7.4e-05
-7.5e-05
-0.000154
-0.000163
-5.8e-05
-7.5e-05
-0.000151
-0.000159
-5.1e-05
-4.9e-05
-0.000158
-0.000167
-6e-05
-5.7e-05
-0.000136
-0.000161
-5.7e-05
-5.5e-05
-0.000144
-0.000147
-6e-05
-7.1e-05
-0.00014
-0.000137
-4.5e-05
-5.4e-05
-0.000136
-0.000141
-6.2e-05
-6.3e-05
-0.000126
-0.000149
-4.1e-05
-3.7e-05
-0.000133
-0.000138
-4.1e-05
-4.9e-05
-0.000128
-0.000128
-3.2e-05
-4.1e-05
-0.000127
-0.000127
-2.3e-05
-3.9e-05
-0.000133
-0.000126
-3.3e-05
-1.6e-05
-0.000132
-0.000133
-3.2e-05
-2.7e-05
-0.000117