## Arkusz1
KARTA WZORCOWANIA: K7752/18
| Zgłaszający |  |  |  |  | RADWAG Wagi Elektroniczne ul. Toruńska 5, 26-600 Radom
| Użytkownik |  |  |  |  | RADWAG Wagi Elektroniczne ul. Bracka 28, 26-600 Radom
PRZEDMIOT WZORCOWANIA - CHARAKTERYSTYKA [B]
|  | Nazwa obiektu |  | Wzorzec masy | [6 empty] | Materiał |  |  | stal nierdzewna
|  | Numer fabryczny |  | 2210512 | [6 empty] | Gęstość materiału |  |  | 8000 kg/m3
|  | Producent |  | HÄFNER | [6 empty] | Niep. wyz. gęst. materiału |  |  | 140 kg/m3
|  | Rok produkcji | [8 empty] | Kształt |  |  | drucik
|  | Oznaczenie | [8 empty] | B. graniczny dopuszczalny |  |  | 0,000006 g
|  | Klasa (wg OIML R-111) |  | E1 | [6 empty] | Gęstość powietrza |  |  | 1,2 kg/m3
|  | Masa nominalna |  | 200 mg | [6 empty] | Numer kompletu
|  | Jama adiustacyjna |  | monoblok bez jamy adiustacyjnej
WZORZEC ODNIEŚIENIA - CHARAKTERYSTYKA [A]
|  | Numer produkcji |  | G1020513 | [6 empty] | Masa |  |  | 0,2000028 g
|  | Producent |  | KERN & Sohn GmbH | [6 empty] | Niepewność wzorcowania |  |  | 0,000002 g
|  | Rok produkcji |  | 2010 | [6 empty] | Nr. świadectwa wzorcowania |  |  | 89298
|  | Oznaczenie |  | brak | [6 empty] | Gęstość materiału |  |  | 7950 kg/m3
|  | Klasa (wg OIML R-111) |  | E1 | [6 empty] | Niep. wyz. gęst. materiału |  |  | 140 kg/m3
CHARAKTERYSTYKA KOMPARATORA
|  | Oznaczenie/typ |  | UMA 5 | [6 empty] | Działka elementarna |  |  | 0,0000001 g
|  | Numer fabryczny |  | 461212 | [6 empty] | Odchylenie standardowe |  |  | 0,00000013 g
|  | Producent |  | RADWAG Wagi Elektroniczne | [6 empty] | Rok produkcji |  |  | 2016
|  | URZĄDZENIE POMIAROWE |  |  |  |  | Numer urządzenia: A118711
|  |  |  | Temperatura [C] | [6 empty] | Wilgotność [%] |  |  | Ciśnienie [hPa]
|  | Poprawka |  | -0,02 | [6 empty] | -0,1 |  |  | 0
|  | Niepewność |  | 0,25 | [6 empty] | 1,4 |  |  | 0,7
WARUNKI ŚRODOWISKOWE NA POCZĄTKU
|  |  |  | Temperatura [C] | [6 empty] | Wilgotność [%] |  |  | Ciśnienie [hPa]
|  | Pomiar |  | 22,49 | [6 empty] | 52 |  |  | 994
|  | Poprawki |  | 22.47 | [6 empty] | 51.9 |  |  | 994
WARUNKI ŚRODOWISKOWE NA KOŃCU
|  |  |  | Temperatura [C] | [6 empty] | Wilgotność [%] |  |  | Ciśnienie [hPa]
|  | Pomiar |  | 22,52 | [6 empty] | 53 |  |  | 994
|  | Poprawki |  | 22.5 | [6 empty] | 52.9 |  |  | 994
|  | Gęstość powietrza |  | 1.1654
|  | NUMER CYKLU | 1 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000074 g
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
|  | KONTROLNY |  |  | -9.9e-05
-9.75e-05
|  | BADANY |  |  | 3e-06
|  | BADANY |  |  | 4e-06
-9.55e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -9.7e-05
|  | NUMER CYKLU | 2 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000075 g
5e-06
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
5e-06
|  | KONTROLNY |  |  | -9.35e-05
-9.4e-05
|  | BADANY |  |  | 6e-06
|  | BADANY |  |  | 5e-06
-9.3e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -9.4e-05
|  | NUMER CYKLU | 3 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000075 g
9.5e-06
|  | OBIEKT |  |  | 8e-06
-9.1e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -9.3e-05
|  | BADANY |  |  | 8e-06
8.5e-06
|  | BADANY |  |  | -9.2e-05
|  | KONTROLNY |  |  | -9.15e-05
|  | NUMER CYKLU | 9.5e-06 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000072 g
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
|  | KONTROLNY |  |  | -0,0000017 g
|  | BADANY |  |  | -0,0000089 g
|  | BADANY |  |  | -0,0000091 g
|  | KONTROLNY |  |  | -0,0000020 g
|  | NUMER CYKLU | 5 |  |  |  |  | RÓŻNICA (B-A)[g] |  |  |  | -0,0000076 g
|  | OBIEKT |  |  | WSKAZANIE
|  | KONTROLNY |  |  | -0,0000016 g
|  | BADANY |  |  | -0,0000090 g
|  | BADANY |  |  | -0,0000094 g
|  | KONTROLNY |  |  | -0,0000017 g
|  | Średnia różnica (B-A): | [6 empty] | -0,0000074 g |  |  |  | Wykonał:
|  | Odchylenie standardowe: | [6 empty] | 0,00000015 g
Agnieszka Żukowska
|  | Niepewność pomiaru [g]: | [6 empty] | 0,000001 g
|  | Współczynnik rozszerzenia: | [6 empty] | 2
|  | Wynik wzorcowania (masa konwencjonalna): | [6 empty] | 0,2000026 g
Sprawdził:
|  | Niepewność wzorcowania[g]: | [6 empty] | 0,000002 g
|  | Rozpoczęcie wzorcowania: | [6 empty] | 2018-07-10 16:01
|  | Zakończenie wzorcowania: | [6 empty] | 2018-07-10 16:20
|  | Masa rzeczywista: | [6 empty] | 0,1999954 g
Numer świadectwa wzorcowania:
|  | Numer zlecenia: | [6 empty] | 2232/18
UWAGI
1/1